1.AMAÇ: Hematokrit santrifüj cihazının etkin ve doğru biçimde kullanımını sağlamak.

2.KAPSAM: Tüm laboratuar personelini kapsar.

3.SORUMLULAR: Biyokimya Uzmanı, Sorumlu Laboratuar teknisyeni

4.UYGULAMA:

  - Cihazla İlgili Ayrıntılar:

- Hız göstergesi

- Zaman göstergesi

- LID: Kapağı açmak için kullanılır.

- SET: 1 kez basılınca hız göstergesi aktif hale geçer ve aşağı-yukarı () tuşları kullanılarak istediğimiz devir ayarlanır. 2.kez basılınca zaman göstergesi aktif hale geçer ve aşağı-yukarı () tuşları kullanılarak zaman ayarı yapılır.

- PULSE: Basılı tutulduğu sürece motorun maksimum hıza ulaşmasını sağlar ve motor elimizi bu tuştan çekmediğimiz süre boyunca dönmeye devem eder. Kısa süreli çalışmalar için kullanılır.

- DEĞER ARTIRMA BUTONU (): Hız veya zaman ayarı yaparken değerleri arttırmak için kullanılır.

- START: Ayarlanan programı (santrifüjü) çalıştırmak için kullanılır (bu tuşa basınca santrifüj çalıştığı sürece üzerindeki lamba yanar).

- DEĞER AZALTMA BUTONU (): Hız veya zaman ayarı yaparken değerleri azaltmak için kullanılır.

- STOP: Santrifüjü durdurmak için kullanılır.

- KİLİT EMNİYET SİSTEMİ: Santrifüj cihazının rotor dönerken kapağın açılmasını engelleyen bir kilit sistemi bulunmaktadır. Kapak tam kapanmadan veya yerine oturmadan cihaz çalışmaz ve hız göstergesinde “CLOSE/LID” uyarısı görülür. Elektrik kesilmesi gibi durumlarda kapağı açmak için manüel kapak açıcı kullanılır.

  - Dikkat Edilmesi Gerekenler:

    - Cihazın yerleşim yerinin uygunluğuna ve santrifüjün koyulacağı tezgâhın sağlamlığına,

    - Uygun havalandırmayı sağlayacak yerleşime (cihaz duvara en az 30 cm uzaklıkta olmalı),

    - Cihazın çalışır konumdayken kesinlikle kapağının açılmamasına (manüel olarak),

    - Doğru topraklanmış elektrik hattı kullanıldığına,

    - Tutuşucu veya patlayıcı malzemeler ile reaksiyona giren malzemeler kullanılmadığına,

    - Cihazın hazne ve aksesuarlarının temizliğine,

    - Kullanılan tüplerin boyutları, malzemesi ve kalitesinin santrifüjün kalitesine uygun olmasına,

    - Yüklerin dengeli konulmasına dikkat edilmelidir.

  - Cihazın Çalıştırılması:

    - Cihazı yükleme: Santrifüj işleminin birinci şartı tüplerin dengeli olarak yerleştirilmesidir. Santrifüje yapılan yüklemeler hem hareketsiz (statik) denge şartını hem de hareketli (dinamik) denge şartını yerine getirerek yapılmalıdır.

      - Hareketsiz denge: Karşılıklı olarak yüklenen tüplerin ağırlıklarının birbirlerine yakın değerlerde olmasıdır.

      - Hareketli denge: Karşılıklı olarak yüklenen tüplerin birbirine simetrik olarak yerleştirilmesidir. (AĞIRLIĞIN DAĞILIMI AĞIRLIĞIN KENDİSİNDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİDİR)

      - Kullandığınız tüpler cam ise denge olarak cam tüp; plastik ise denge olarak plastik tüp kullanılmalıdır.

      - Tüpler ağılıkları ve simetri bakımından uygun değilse kesinlikle cihazınızı çalıştırmayın.

    - Program Hazırlama ve Çalıştırma: Cihaz “Stand-by” (bekleme) konumundayken;

      - “SET”  tuşuna basın. Hız göstergesinde rotor seçeneği görünecektir.

      - Arttırma ve eksiltme tuşlarını kullanarak rotor tipini seçin (hematokrit rotor için HE).

      - “SET” tuşuna tekrar basınca hız ayarı lambası yanıp sönecek , “” ve “” tuşlarını kullanarak hızı ayarlayın.

      - “SET” tuşuna tekrar basarak bu kez de aynı yolu izleyerek zaman ayarını yapın.

      - “SET” tuşuna tekrar basın ve başlangıç konumuna geçin.

      - Programı çalıştırmak için “START” tuşuna basın.

      - Ayarlanan hız ve zaman değerleriyle cihaz çalışmaya başlayacaktır. Ayarlanan hıza ulaşana kadar hız göstergesinde hızın arttığını gösteren “Acc” yazısı, ayarlanan değere ulaşınca ise hız değeri görünecektir. Zaman göstergesinde ki süre ‘00’oluncaya kadar cihaz çalışmaya devam edecektir. Ayarlanan süre bitiminde motorun durmakta olduğunu gösteren “br” yazısı çıkacak ve sesli sinyal sesiyle birlikte ekranda “End” yazısı görünecektir.

      - Son olarak “LID” tuşuna basarak cihazı açıp numuneleri çıkarabilirsiniz.

  - Beklenmeyen Durumlar: Santrifüjün çalışması sırasında oluşabilecek arıza durumlarındaki hata kodları;

- Err 3: Gösterge ve kontrol kartı ile motor sürme kartı arasındaki iletişim sorunu.

- Err 4:Motorun aşırı ısındığı anlamına gelir motorun soğumasını beklemek gerekir.

- Err 6:Motor sürücü kartı arızasıdır.

- Lid Open: Motor dönerken kapağın açılması ve gevşemesi (yerine tam oturmamış olması)anlamına gelir. Kapağı iyice kapatıp tekrar denemek gerekir.

- Eoff: Elektriğin kesilip geri gelmesi gibi durumlarda bu uyarıyı verir. Yaklaşık 2 dak. sonra arıza konumu geçer ve kapağı açıp kapattıktan sonra cihazı tekrar çalıştırabilirsiniz.